附件3

2023年无锡市工程质量检测机构

“双随机、一公开”检查整改机构名单

| 序号 | 单位名称 | 主要整改事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市建筑工程质量检测中心 | 抽查报告“耐碱断裂强力”参数结果修约不准确；抽查水泥报告中检测环境只有温度无湿度； |
| 2 | 无锡锡东建筑工程质量检测有限公司 | 已收样的加气块样品未标明发气方向；抽查的砂石表观密度、颗粒级配、含泥量、泥块含量试验原始记录，缺少试样烘干至恒重的过程记录信息； |
| 3 | 江苏锡信工程检测有限公司 | 热空气老化箱放置在防水检测室中，影响温湿度；化学分析室中NaOH溶液无配置时间及有效时间标识；抽查网格布原始记录，耐碱断裂强力缺部分过程处理信息； |
| 4 | 无锡优建工程咨询检测有限公司 | 有授权签字人已离职，未及时变更；比表面积勃氏仪室内缺少湿度控制措施； |
| 5 | 江苏中设集团试验检测中心有限公司 | 外加剂减水率所使用的基准水泥已过期，未标识控制； |
| 6 | 江阴市经纬工程质量检测有限公司 | 多套沥青三大指标的针、试模等，已检定和未检定的未区分，易混用；混凝土标养室湿度控制不到位，部分区域养护中试块表面干燥； |
| 7 | 江阴衡天建设工程检测有限公司 | 资质证书上登记的注册人员杜友彦网上验证未显示；抽查电线老化后抗拉强度检测原始记录，缺老化过程的详细原始信息； |
| 8 | 江苏众信工程勘测有限公司无锡分公司 | 缺检测软件核查验证记录；抽查报告高应变检测桩上下行波曲线桩长有误； |
| 9 | 苏交科集团检测认证有限公司无锡分公司 | 缺检测软件核查验证记录；抽查报告地下连续墙声波透射法检测依据错误； |
| 10 | 江苏鑫科工程质量检测有限公司 | 缺检测软件核查验证记录；抽查的高应变检测报告中所附的曲线只附F～V曲线，缺现场检测的音像资料； |
| 11 | 江苏中泰工程勘测有限公司 | 抽查的静测数据采集仪在设备使用台帐中未见使用记录；宜兴分公司仅一人有低应变检测的上岗培训证书； |
| 12 | 江苏圆丰建设工程质量检测有限公司 | 缺检测软件核查验证记录；抽查的基桩静载检测方案对吊装安全事项没有涉及； |
| 13 | 江阴市中建工程质量检测有限公司 | 抽查的防水卷材报告上未注明委托单上的代表数量信息；抽查的电线原始记录缺温度计信息； |
| 14 | 江苏泓元建设工程质量检测有限公司 | 技术负责人兼质量负责人情况未及时变更；抽查回弹法检测混凝土强度原始记录，无检测测区布置图，原始记录中碳化检测位置未对应检测测区； |
| 15 | 无锡市建苑工程检测有限公司 | 注册岩土工程师不在该机构提供的检测人员名单中；抽查报告对应的备案表、检测方案中桩长与极限承载力参数与报告中说明的不一致； |
| 16 | 无锡市惠山区安信检测服务有限公司 | 抽查中空玻璃报告露点检测结果无具体试验数据，只有均值结果；节能试验室等有多处样品标识未勾选样品状态； |
| 17 | 江苏环化检测技术服务有限公司 | 抽查的布氏硬度机所用标准块无检定或校准证书，仅有厂家的合格证书； |
| 18 | 无锡公建工程质量检测有限公司 | 缺检测软件核查验证记录；抽查千斤顶缺使用记录； |
| 19 | 江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司 | 缺检测软件核查验证记录；分公司开展地基基础专项检测，检测报告由总公司审核及签发，但在总公司中未见2022年度及2023年的报告档案，部分检测档案管理不规范。 |

注：上表检测机构按检查时间顺序排列。